Iunie 2022

QIAamp® DSP DNA 
Blood Mini Kit 
Instrucțiuni de utilizare (ghid)

50

Versiunea 3

A se utiliza pentru diagnosticarea in vitro

|  | 61104 |
| --- | --- |
|  | QIAGEN GmbH QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, GERMANIA |
| R1 | 1127543RO |

Pentru utilizare cu QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit

Cuprins

Domeniul de utilizare	4

Utilizatori potențiali	4

Descrierea și principiul	5

Lizarea celulelor sanguine	5

Legarea ADN-ului genomic la membrana coloanei rotative QIAamp Mini	5

Eliminarea agenților de contaminare reziduali	6

Eluția ADN-ului genomic pur	6

Rezultatul și calitatea ADN-ului genomic	7

Purificare automatizată pe QIAcube Connect MDx	7

Rezumat și explicații	10

Materiale furnizate	11

Conținutul kitului	11

Componentele kitului	12

Materiale necesare, dar nefurnizate	13

Reactivi suplimentari	13

Consumabile	13

Echipamente	13

Numai pentru procedura cu vid	13

Numai pentru procedura automatizată	14

Avertismente și precauții	15

Informaţii de siguranţă	15

Precauții	16

Eliminare	17

Depozitarea și manipularea reactivilor	18

Stabilitatea în utilizare	18

Recoltarea, depozitarea și manipularea eșantioanelor	19

Note importante	21

Informații importante înainte de a începe un protocol	21

Prepararea reactivilor și a soluțiilor tampon	22

Manipularea coloanelor rotative QIAamp Mini	23

Configurarea sistemului de vidare QIAvac 24 Plus	24

Procedură	26

Protocol: Izolarea și purificarea ADN-ului genomic din probele de sânge utilizând o microcentrifugă/purificare automatizată pe QIAcube Connect MDx	26

Protocol: Izolarea și purificarea ADN-ului genomic din probele de sânge utilizând un sistem de vid	30

Controlul calității	34

Limitări	35

Caracteristici de performanță	36

Ghid de depanare	37

Simboluri	40

Informații pentru comandă	43

Istoricul revizuirilor documentului	46

# Domeniul de utilizare

QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit este un sistem care utilizează tehnologia membranei de silice (tehnologia QIAamp) pentru izolarea și purificarea ADN-ului genomic din eșantioane biologice.

QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit este destinat utilizării pentru diagnostic in vitro.

# Utilizatori potențiali

Produsul este destinat utilizării de către utilizatori profesioniști, cum ar fi tehnicieni și medici care sunt instruiți în tehnicile de biologie moleculară.

# Descrierea și principiul

Fiecare procedură QIAamp DSP DNA Blood Mini are 4 etape:

Lizarea celulelor din proba de sânge

Legarea ADN-ului genomic din lizatul celular la membrana unei coloane rotative QIAamp Mini

Spălarea membranei

Eluția ADN-ului genomic de pe membrană

Acest ghid conține protocoale pentru 2 proceduri alternative QIAamp DSP DNA Blood Mini: procedura de centrifugare, care necesită o centrifugă sau poate fi automatizată pe QIAcube® Connect MDx (Figura 1) și procedura cu vid, care necesită o centrifugă și un sistem de vid (consultați diagrama de la pagina 9).

## Lizarea celulelor sanguine

Probele sunt lizate în condiții de denaturare la temperaturi ridicate. Liza este realizată în prezența QIAGEN® Protease (QP) și a Lysis Buffer (AL).

## Legarea ADN-ului genomic la membrana coloanei rotative QIAamp Mini

Pentru a optimiza legarea ADN-ului genomic la membrana coloanei rotative QIAamp Mini, etanolul este adăugat mai întâi la lizați. Fiecare lizat este apoi aplicat într-o coloană rotativă QIAamp Mini, iar ADN-ul genomic este adsorbit pe membrana de silice pe măsură ce lizatul este aspirat prin presiunea vidului sau forța centrifugă.

## Eliminarea agenților de contaminare reziduali

În timp ce ADN-ul genomic rămâne legat de membrana coloanei rotative QIAamp Mini, agenții de contaminare sunt îndepărtați prin spălare în mod eficient, utilizând mai întâi Wash Buffer 1 (AW1), apoi Wash Buffer 2 (AW2).

## Eluția ADN-ului genomic pur

ADN-ul genomic este eluat de pe membrana coloanei rotative QIAamp Mini folosind 50-200 µl de Elution Buffer (AE). ADN-ul eluat este pregătit de utilizare în diferite teste din aval, inclusiv o varietate de teste din aval de diagnosticare in vitro. Elution Buffer (AE) trebuie aclimatizată la temperatura camerei (15–25 °C) înainte de a fi aplicată pe coloană.

Din cauza soluției tampon de eluție rămase, reținută de membrana coloanei rotative după centrifugare, volumul de eluat recuperat poate fi mai mic decât volumul de Elution Buffer (AE) aplicat coloanei. Volumul de eluat recuperat depinde de natura probei. ADN-ul eluat este recoltat în eprubete pentru eluție (Elution Tube, ET) și poate fi păstrat la 2–8 °C timp de până la 4 săptămâni. În cazul depozitării pe termen lung, recomandăm depozitarea la -20 °C.

Notă: Stabilitatea eluatului depinde în mare măsură de diverși factori și este legată de aplicația specifică din aval. Aceasta a fost evaluată pentru QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit împreună cu aplicații exemplare din aval. Este responsabilitatea utilizatorului să consulte instrucțiunile de utilizare ale aplicației specifice din aval utilizate în laboratorul său și/sau să valideze întregul flux de lucru pentru a stabili condițiile de depozitare adecvate.

## Rezultatul și calitatea ADN-ului genomic

Rezultatul ADN depinde de probă și de calitatea materialului inițial. Eluția în volume mai mici mărește concentrația finală de ADN din eluat, dar reduce ușor rezultatul global al ADN-ului. Recomandăm utilizarea unui volum de eluție corespunzător pentru aplicația din aval dorită.

Rezultatul și calitatea ADN-ului genomic izolat sunt adecvate pentru proceduri de detectare din aval în diagnosticare moleculară, cum ar fi PCR. Testele de diagnosticare trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile producătorilor.

## Purificare automatizată pe QIAcube Connect MDx

QIAcube Connect MDx efectuează izolarea și purificarea automatizate ale acizilor nucleici. Poate procesa până la 12 probe pe o singură testare.

Prepararea probelor folosind QIAcube Connect MDx urmează aceleași etape ca și procedura manuală (adică liză, legare, spălare și eluție), permițându-vă să continuați utilizarea QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit pentru purificarea ADN-ului de înaltă calitate.

În cazul automatizării QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit pe QIAcube Connect MDx, este posibil ca instrumentul să proceseze mai puțin de 50 de probe din cauza volumelor moarte, a evaporării și a consumului suplimentar de reactivi prin pipetarea automatizată. QIAGEN garantează doar 50 de preparări de probe cu utilizarea manuală a QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit.

Figura 1. QIAcube Connect MDx.

|  | Procedurile de centrifugare și cu vid QIAamp DSP DNA Blood Mini |  |
| --- | --- | --- |

Probă

Probă

Vidare

Vidare

Vidare

Procedura de centrifugare QIAamp

Spălare

(Buffer AW1)

Spălare

(Buffer AW2)

Eluție

Legare

Lizare

Procedura cu vid QIAamp

Citiți cu atenție protocoalele (paginile 2 și 2) înainte de a începe.



Adăugați 20 µl QP, 200 µl probă și 200 µl AL în LT.
Vortexați timp de 15 secunde.
Incubați timp de 10 minute la 56 °C.
Adăugați 200 µl etanol.
Vortexați timp de 15 secunde.


Transferați lizatul în coloana rotativă QIAamp Mini.
Procedura de centrifugare: Centrifugați timp de 1 min la 6000 x g.


Procedura cu vid: Aplicați vid.

Procedura de centrifugare: Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini în noul WT, adăugați 500 µl de AW1 și centrifugați timp de 1 minut la 6000 x g.

Procedura cu vid: Adăugați 750 µl de AW1 și aplicați vid.

Procedura de centrifugare: Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini în noul WT, adăugați 500 µl de AW2 și centrifugați timp de 1 minut la viteză maximă (aproximativ 20.000 x g sau 14.000 rpm).

Procedura cu vid: Adăugați 750 µl de AW2 și aplicați vid.



Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini în WT.

Centrifugați timp de 3 minute la viteză maximă (aproximativ 20.000 x g sau 14.000 rpm).

Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini în ET. 

Adăugați 50–200 µl AE și incubați timp de 1 minut.

Centrifugați timp de 1 min la 6000 x g.

## Rezumat și explicații

QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit utilizează o tehnologie consacrată pentru a oferi o modalitate rapidă și ușoară de izolare și purificare a ADN-ului genomic din 200 µl de sânge integral.

Procedurile QIAamp DSP DNA Blood Mini, care sunt concepute pentru procesarea simultană a mai multor probe de sânge, produc ADN purificat pregătit de utilizare. Procedurile sunt adecvate pentru utilizarea cu sânge integral proaspăt sau congelat și cu sânge care a fost tratat cu citrat sau EDTA.

Separarea prealabilă a leucocitelor nu este necesară. Procedurile nu necesită extracție cu fenol/cloroform, nici precipitare cu alcool și necesită o interacțiune minimă din partea utilizatorului, permițând manipularea în siguranță a probelor potențial infecțioase. Procedurile sunt concepute pentru a reduce la minimum contaminarea încrucișată între probe. ADN-ul purificat este pregătit de utilizare în PCR sau alte aplicații sau, alternativ, poate fi depozitat la -20 °C pentru depozitare pe termen lung.

Procedurile simple de centrifugare și cu vid QIAamp DSP sunt adecvate pentru procesarea simultană a mai multor probe. Unele dintre procedurile de centrifugare QIAamp pot fi complet automatizate pe QIAcube Connect MDx pentru o standardizare sporită și ușurință în utilizare (pagina 7).

În cazul procedurii de vidare, pentru protocol sunt necesare un colector de vidare (de exemplu, QIAvac 24 Plus cu QIAvac Connecting System) și o pompă de vid capabilă să producă un vid de aproximativ 800-900 mbar (de exemplu, QIAGEN Vacuum Pump). Pentru o monitorizare ușoară a presiunii vidului și o eliberare convenabilă a vidului, trebuie utilizat Vacuum Regulator (parte a QIAvac Connecting System).

# Materiale furnizate

## Conținutul kitului

|  | QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit Nr. de catalog Număr de preparate |  |  | 61104 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Identitate | Simboluri | Cantitate |  |
|  | 5 | QIAamp Mini Spin Columns with Wash Tubes (WT) (2 ml) (Coloane rotative QIAamp Mini cu tuburi de spălare (wash tube, WT) (2 ml)) |  | 50 |  |
|  | ET | Elution Tubes (1.5 ml) (Eprubete pentru eluție (1,5 ml)) |  | 50 |  |
|  | VC | VacConnectors |  | 50 |  |
|  | LT | Lysis Tubes (1.5 ml) (Eprubete pentru liză (1,5 ml)) |  | 50 |  |
|  | WT | Wash Tubes (2 ml) (Tuburi de spălare (2 ml)) |  | 3 x 50 |  |
|  | AL | Lysis Buffer (Soluție tampon pentru liză)* |  | 12 ml |  |
|  | AW1 | Wash Buffer 1† (concentrate) (soluție tampon de spălare 1† (concentrat)) |  | 19 ml |  |
|  | AW2 | Wash Buffer 2‡ (concentrate) (soluție tampon de spălare 2‡ (concentrat)) |  | 13 ml |  |
|  | AVE | Elution Buffer (Soluție tampon de eluție)‡ |  | 25 ml |  |
|  | PS | Protease Solvent (Solvent proteazic)‡ |  | 2 ml |  |
|  | QP | QIAGEN Protease§ |  | 1 flacon |  |
|  | – | Instrucțiuni de utilizare (ghid) |  | 1 |  |

*	În cazul automatizării QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit pe instrumentul QIAcube Connect MDx, este posibil ca instrumentul să proceseze mai puțin de 50 de probe din cauza volumelor moarte, a evaporării și a consumului suplimentar de reactivi prin pipetarea automatizată. QIAGEN garantează doar 50 de preparări de probe cu utilizarea manuală a QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit.

†	Conține clorhidrat de guanidină. Nu este compatibil cu dezinfectanții care conțin soluții de albire. Pentru mai multe informații, consultați Informaţii de siguranţă de la pagina 15.

‡	Conține azidă de sodiu cu rol de conservant.

§	Volum în resuspensie 1,2 ml. Consultați „Prepararea reactivilor și a soluțiilor tampon” de la pagina 23.

## Componentele kitului

Principalele componente ale kitului care conțin ingrediente active sunt explicate mai jos.

|  | Reactiv | Ingrediente active | Concentrație (w/w) [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QIAGEN Protease | Subtilizină | ≥0 până la ≤100 |  |
|  | AL | Clorhidrat de guanidină Acid maleic | ≥30 până la <50 ≥0,1 până la <1 |  |
|  | AW1 | Clorhidrat de guanidină | ≥50 până la <70 |  |

# Materiale necesare, dar nefurnizate

## Reactivi suplimentari

Etanol (96-100%)

## Consumabile

Pipete și vârfuri de pipete (pentru a preveni contaminarea încrucișată, recomandăm cu insistență utilizarea vârfurilor de pipete cu bariere de aerosoli)

Mănuși de unică folosință

## Echipamente

Bloc termic† pentru lizarea probelor la 56 °C (pentru microeprubete de testare de 1,5 ml)

Microcentrifugă†

Cilindru de măsurare (50 ml)

Agitator vortex

## Numai pentru procedura cu vid

QIAvac 24 Plus vacuum system (nr. cat. 19413) sau echivalent†

VacValves (nr. cat. 19408)

QIAvac Connecting System (nr. cat. 19419)

Vacuum Pump (nr. cat. 84020)

Vacuum Regulator (nr. cat. 19530)

## Numai pentru procedura automatizată

QIAcube Connect MDx instrument (nr. cat. 9003070)

Rotor Adapters (nr. cat. 990394)

Rotor Adapter Holder (nr. cat. 990392)

Sample Tubes CB (nr. cat. 990382; eprubetă de introducere a probelor)

Shaker Rack Plugs (nr. cat. 9017854)

Reagent Bottles, 30 ml (nr. cat. 990393)

Filter Tips, 1000 μl (nr. cat. 990352)

Filter Tips, 200 μl (nr. cat. 990332)

SafeSeal Tube, 1.5 ml (Sarstedt®, nr. cat. 72.706)

# Avertismente și precauții

Vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți obligația de a consulta reglementările locale privind raportarea incidentelor grave survenite în legătură cu dispozitivul către producător și/sau reprezentanța autorizată a acestuia și autoritatea de reglementare în care își are sediul/domiciliul utilizatorul și/sau pacientul.

A se utiliza pentru diagnosticarea in vitro.

Consultați cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizarea kitului.

## Informaţii de siguranţă

Atunci când lucrați cu substanțe chimice, utilizați întotdeauna un halat de laborator, mănuși de unică folosință și ochelari de protecție adecvate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișele cu date de securitate (Safety Data Sheet, SDS) corespunzătoare. Acestea sunt disponibile online în format PDF uşor de utilizat şi compact, la adresa www.qiagen.com/safety, unde puteţi găsi, vizualiza şi tipări fişa cu date de securitate (Safety Data Sheet, SDS) a fiecărui kit şi componente ale kitului QIAGEN.

| ATENȚIE | NU adăugați soluții de albire sau soluții acide direct în deșeurile rezultate din prepararea probelor. |
| --- | --- |

Lysis Buffer (AL) și Wash Buffer 1 (AW1) conțin clorhidrat de guanidină, care, în combinație cu soluțiile de albire, pot forma compuși cu reactivitate ridicată. Dacă lichidul care conține soluția tampon se varsă, curățați cu un detergent adecvat pentru laborator și cu apă. Dacă lichidul vărsat conține agenți potențial infecțioși, curățați mai întâi zona afectată cu detergent pentru laborator și cu apă, iar apoi cu hipoclorit de sodiu 1% vol. Dacă flacoanele cu soluție tampon sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, purtați mănuși și ochelari de protecție în timpul aruncării flacoanelor, pentru a evita vătămarea corporală proprie sau a altor persoane.

QIAGEN nu a testat deșeurile lichide generate prin procedurile QIAamp DSP DNA Blood Mini pentru materiale reziduale infecțioase. Contaminarea deșeurilor lichide cu materiale reziduale infecțioase este puțin probabilă, dar nu poate fi exclusă în întregime. Prin urmare, deșeurile lichide trebuie considerate infecțioase și trebuie manipulate și aruncate în conformitate cu reglementările locale de siguranță.

Eșantioanele și probele sunt potențial infecțioase. Aruncați deșeurile de probe și de test în conformitate cu procedurile locale de siguranță.

### Informații pentru situații de urgență

CHEMTREC
SUA și Canada 1-800-424-9300 
În afara SUA și a Canadei +1 703-527-3887

## Precauții

Următoarele fraze de pericol și de siguranță se aplică în cazul componentelor QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit.

| Soluție tampon AL |  |
| --- | --- |
|  | Conține: clorhidrat de guanidină și acid maleic. Avertisment! Poate fi nociv în caz de înghițire sau inhalare. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ochelari de protecţie/mască de protecţie. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic, dacă nu vă simțiți bine. În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: Solicitați consultație/asistență medicală. Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată de eliminare a deșeurilor. |
| Soluție tampon AW1 |  |
|  | Conține: clorhidrat de guanidină. Avertisment! Nociv în caz de înghițire sau inhalare. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ochelari de protecţie/mască de protecţie. Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată de eliminare a deșeurilor. |
| QIAGEN Protease |  |
|  | Conține: subtilizină. Pericol! Nociv în caz de înghițire. Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ochelari de protecţie/mască de protecţie. Purtați echipament de protecție respiratorie. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Scoateți persoana la aer curat și mențineți o poziție confortabilă pentru respirat. |

## Eliminare

Deșeurile conțin probe și reactivi. Aceste deșeuri pot conține materiale toxice sau infecțioase și trebuie eliminate corespunzător. Consultați reglementările locale de siguranță pentru procedurile de eliminare corespunzătoare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișele cu date de securitate (Safety Data Sheet, SDS) corespunzătoare. Acestea sunt disponibile online în format PDF la adresa www.qiagen.com/safety, unde puteți găsi, vizualiza și tipări fișa SDS pentru fiecare kit QIAGEN și pentru componentele kiturilor.

# Depozitarea și manipularea reactivilor

Trebuie acordată atenție datelor de expirare și condițiilor de depozitare tipărite pe cutiile și etichetele tuturor componentelor. Nu utilizați componente expirate sau depozitate în mod incorect.

Coloanele rotative QIAamp Mini trebuie depozitate la 2–8 °C la sosire și pot fi utilizate până la data de expirare tipărită pe cutia kitului.

Notă: Pentru a evita amestecarea componentelor din diferite kituri, vă rugăm să etichetați coloanele rotative QIAamp Mini cu numărul de lot al kitului respectiv.

Toate substanțele tampon pot fi depozitate la temperatura camerei (15-25 °C) până la data de expirare tipărită pe cutia kitului.

QIAGEN Protease (QP) liofilizată poate fi depozitată la temperatura camerei (15–25 °C) până la data de expirare a kitului, fără ca performanța să fie afectată.

## Stabilitatea în utilizare

QIAGEN Protease (QP) reconstituită este stabilă pe o perioadă de maximum 1 an, dacă este depozitată la 2–8 °C, dar doar până la data de expirare a kitului. Trebuie evitată depozitarea soluției standard de QIAGEN Protease (QP) la temperatura camerei pentru perioade îndelungate de timp.

Wash Buffer 1 (AW1) reconstituită și Wash Buffer 2 (AW2) reconstituită sunt stabile pe o perioadă de maximum 1 an, dacă sunt depozitate la temperatura camerei (15–25 °C), dar doar până la data de expirare a kitului.

Pentru prepararea soluțiilor tampon pentru procedura automatizată, urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare QIAcube Connect MDx (care poate fi găsit sub fila Resource (Resurse) a paginii produsului, la adresa www.qiagen.com).

# Recoltarea, depozitarea și manipularea eșantioanelor

Notă: Stabilitatea probelor depinde în mare măsură de diverși factori și este legată de aplicația specifică din aval. Aceasta a fost evaluată cu aplicații exemplare din aval. Este responsabilitatea utilizatorului să consulte instrucțiunile de utilizare ale aplicației specifice din aval utilizate în laboratorul său și/sau să valideze întregul flux de lucru pentru a stabili condițiile de depozitare adecvate.

Pentru recomandări generale privind recoltarea, transportul și depozitarea, consultați ghidul CLSI MM13-A aprobat, „Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods” (Recoltarea, transportul, prepararea și depozitarea eșantioanelor pentru metode moleculare). În plus, trebuie urmate instrucțiunile producătorului pentru dispozitivul de recoltare a probelor selectat în timpul preparării, depozitării, transportului și manipulării generale a probelor. Independent de instrucțiunile producătorului tuburilor de recoltare a sângelui, trebuie luat în considerare ISO 20186-2:2019 (E) pentru extracția ADN-ului genomic din sânge integral venos.

Notă: În conformitate cu ISO 20186-2:2019(E), heparina din tuburile de recoltare a sângelui poate avea un impact asupra purității acizilor nucleici izolați, iar posibilul transfer în eluați ar putea cauza inhibiții în unele aplicații din aval. Prin urmare, se recomandă utilizarea de probe de sânge tratate cu EDTA sau cu citrat ca anticoagulant.

Dacă utilizați probe de sânge proaspete în eprubetele primare, omogenizați bine probele de sânge (de exemplu, prin răsturnarea de câteva ori a eprubetelor), înainte de transferul probei. Probele congelate (cu maximum 3 cicluri de congelare/decongelare) trebuie decongelate rapid, într-o baie de apă la 37 °C, cu o ușoară agitare pentru a asigura omogenizarea temeinică, apoi trebuie aduse la temperatura camerei (15–25 °C) înainte de începerea procedurii. Nu utilizați probe de sânge care au fost congelate și decongelate de mai mult de 3 ori. Pentru a garanta un transfer sigur al probei, evitați generarea spumei în eprubetele pentru probă. Încercați să evitați cheagurile de sânge în probe și transferați proba fără cheaguri. Crioprecipitatele formate în timpul decongelării probelor congelate vor colmata membrana coloanei rotative QIAamp Mini sau pot afecta procedura automatizată de pe QIAcube Connect MDx. Dacă sunt vizibile crioprecipitate, evitați aspirarea acestora.

Rezultatul și calitatea ADN-ului purificat depind de condițiile de depozitare a sângelui. Probele de sânge mai proaspete pot genera rezultate mai bune. Pentru o depozitare pe termen scurt, de maximum 10 zile, recomandăm depozitarea la 2-8 °C. Cu toate acestea, pentru aplicațiile care necesită o dimensiune maximă a fragmentului, cum ar fi metoda Southern-blot, recomandăm depozitarea la 2-8 °C timp de maximum 3 zile, deoarece, după această perioadă, vor apărea niveluri reduse de degradare a ADN-ului. Pentru depozitare pe termen lung (peste 10 zile), recoltați sânge în eprubete care conțin un anticoagulant standard (de preferință EDTA, dacă este necesar ADN cu masă moleculară mare) și depozitați la -20 sau -80 °C.

# Note importante

## Informații importante înainte de a începe un protocol

După primirea kitului, verificați componentele acestuia pentru semne de deteriorare. Dacă ambalajele de tip blister sau flacoanele cu soluție tampon sunt deteriorate, contactați Serviciile Tehnice QIAGEN sau distribuitorul local. În cazul scurgerilor de lichide, consultați „Informaţii de siguranţă” (pagina 15). Nu utilizați componente deteriorate ale kitului, deoarece utilizarea acestora poate duce la o performanță slabă a kitului.

Înlocuiți întotdeauna vârfurile pipetelor între transferurile de lichide. Pentru a reduce la minimum contaminarea încrucișată, recomandăm utilizarea vârfurilor de pipete cu barieră de aerosoli.

Utilizați întotdeauna mănuși de unică folosință pe parcursul întregii proceduri și verificați cu regularitate dacă acestea sunt contaminate cu materialul probei. Aruncați mănușile, dacă acestea se contaminează.

Pentru a reduce la minimum contaminarea încrucișată, deschideți câte o eprubetă pe rând.

După ce au fost realizate toate etapele de vortexare cu impulsuri, centrifugați pentru scurt timp eprubetele microcentrifugei pentru a elimina picăturile din interiorul capacelor. Utilizatorul trebuie să se asigure că trasabilitatea probelor este păstrată pe toată durata procedurii.

Toate etapele de centrifugare sunt realizate la temperatura camerei (15-25 °C).

Nu utilizați componente de la alte kituri împreună cu kitul utilizat momentan, dacă numerele loturilor nu sunt identice.

Evitați contaminarea microbiană a reactivilor kitului.

Pentru a reduce la minimum riscul de infecție cu materiale potențial infecțioase, recomandăm lucrul în condiții de curgere laminară a aerului, până la lizarea probelor.

Acest kit trebuie utilizat doar de personalul instruit în practica de laborator pentru diagnosticare in vitro.

## Prepararea reactivilor și a soluțiilor tampon

Prepararea QIAGEN Protease

Adăugați 1,2 ml de Protease Solvent (PS) în flaconul cu QIAGEN Protease (QP) liofilizată și omogenizați cu atenție. Pentru a evita formarea de spumă, amestecați prin răsturnarea flaconului de mai multe ori. Asigurați-vă că QIAGEN Protease (QP) s-a dizolvat complet.

Important: Nu adăugați QIAGEN Protease (QP) direct în Lysis Buffer (AL).

Prepararea Wash Buffer 1

Utilizând un cilindru de măsurare, adăugați 25 ml de etanol (96-100 %) în flaconul care conține 19 ml de Wash Buffer 1 (AW1) concentrat. Depozitați Wash Buffer 1 (AW1) reconstituită la temperatura camerei (15-25 °C).

Important: Omogenizați întotdeauna Wash Buffer 1 (AW1) reconstituită prin răsturnarea flaconului de mai multe ori înainte de a începe procedura.

Prepararea Wash Buffer 2

Utilizând un cilindru de măsurare, adăugați 30 ml de etanol (96-100 %) în flaconul care conține 13 ml de Wash Buffer 2 (AW2) concentrat. Depozitați Wash Buffer 2 (AW2) reconstituită la temperatura camerei (15-25 °C).

Important: Omogenizați întotdeauna Wash Buffer 2 (AW2) reconstituită prin răsturnarea flaconului de mai multe ori înainte de a începe procedura.

Prepararea Elution Buffer

Un flacon de Elution Buffer (AE) este furnizat împreună cu kitul. Pentru a preveni contaminarea Elution Buffer (AE), recomandăm cu insistență utilizarea vârfurilor de pipetă cu bariere de aerosoli la pipetarea Elution Buffer (AE) din flacon și punerea la loc a capacului flaconului imediat după aceea.

Important: Elution Buffer (AE) conține conservantul azidă de sodiu, care prezintă absorbanță la 260 nm. Prin urmare, la cuantificarea ADN-ului din eluat prin măsurarea absorbanței la 260 nm, la determinarea purității ADN-ului din eluat prin măsurarea absorbanței la 260 nm și 280 nm sau la scanarea absorbanței în intervalul cuprins între 220 și 350 nm, asigurați-vă că blancul conține aceeași concentrație de azidă de sodiu ca și eluatul. De exemplu, dacă preparați eluatul pentru măsurători de absorbanță prin diluarea a 50 µl de eluat cu 100 µl de apă, trebuie apoi să preparați blancul prin diluarea a 50 µl de Elution Buffer (AE) cu 100 µl de apă. Utilizați apă curată, distilată pentru diluții.

## Manipularea coloanelor rotative QIAamp Mini

Din cauza sensibilității tehnologiilor de amplificare a acizilor nucleici, sunt necesare următoarele precauții la manipularea coloanelor rotative QIAamp Mini, pentru a evita contaminarea încrucișată între preparatele de probe:

Aplicați cu grijă proba sau soluția pe coloana rotativă QIAamp Mini. Pipetați proba în coloana rotativă QIAamp Mini, fără a umezi marginea coloanei.

Evitați atingerea membranei coloanei rotative QIAamp Mini cu vârful pipetei.

Deschideți doar câte o singură coloană rotativă QIAamp Mini pe rând și aveți grijă să evitați generarea de aerosoli.

## Configurarea sistemului de vidare QIAvac 24 Plus

Asigurați-vă că ați configurat corect coloana rotativă QIAamp Mini, VacConnector (VC) și VacValve (consultați Figura 2).

Figura 2. Asamblarea componentelor QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit pentru procesarea în vid a probelor. (1) VacValve, (2) VacConnector (VC) și (3) coloană rotativă QIAamp Mini.

În cazul utilizării procedurii cu vid cu sistemul de vid QIAvac 24 Plus, recomandăm etichetarea eprubetelor pentru liză (Lysis Tube, LT), a eprubetelor pentru eluție (Elution Tubes, ET) și a coloanelor rotative QIAamp Mini, în conformitate cu schema din Figura 3 (consultați pagina următoare), pentru a se evita încurcarea probelor. Această figură poate fi fotocopiată și etichetată cu denumirile probelor. Recomandăm utilizarea unei scheme similare dacă se utilizează alte sisteme de vid sau dacă se utilizează procedura de centrifugare.

Data: __________________________________________________________________

Operator:_______________________________________________________________

ID testare: ______________________________________________________________

Figura 3. Schemă de etichetare pentru eprubetele pentru liză (Lysis Tubes, LT), eprubetele pentru eluție (Elution Tubes, ET) și coloanele rotative QIAamp Mini pentru utilizare pe sistemul de vidare QIAvac 24 Plus.

# Procedură

## Protocol: Izolarea și purificarea ADN-ului genomic din probele de sânge utilizând o microcentrifugă/purificare automatizată pe QIAcube Connect MDx

Pentru izolarea și purificarea ADN-ului genomic din probe de sânge integral de 200 μl tratate cu EDTA sau citrat utilizând o microcentrifugă sau automatizat pe QIAcube Connect MDx.

### Informații importante înainte de a începe

Procedura de mai jos oferă instrucțiuni pentru procesarea unei singure probe de sânge. Totuși, mai multe probe pot fi procesate în același timp; numărul depinde de capacitatea microcentrifugei utilizate.

Procesarea automatizată a 2–10 sau 12 probe poate fi efectuată pe instrumentul QIAcube Connect MDx.

Pentru automatizare, urmați instrucțiunile de pe interfața cu utilizatorul (QIAcube Connect MDx) și consultați Manualul de utilizare QIAcube Connect MDx (care poate fi găsit sub fila Resource (Resurse) a paginii produsului, la adresa www.qiagen.com).

### Operațiuni care trebuie executate înainte de începere

Aclimatizați probele de sânge la temperatura camerei și asigurați-vă că acestea sunt bine omogenizate.

Asigurați-vă că toți reactivii și toate coloanele rotative QIAamp Mini (în blistere închise) sunt aclimatizate la temperatura camerei.

Setați un bloc termic la 56 °C pentru utilizare la etapa 4 (necesar pentru procedura manuală și procedura automatizată cu liză manuală realizată în afara aparatului).

Asigurați-vă că Wash Buffer 1 (AW1), Wash Buffer 2 (AW2) și QIAGEN Protease (QP) au fost preparate în conformitate cu instrucțiunile din „Prepararea reactivilor și a soluțiilor tampon” de la pagina 23.

Dacă s-a format un precipitat în Lysis Buffer (AL), dizolvați-l prin incubare la 56 °C.

Procedurile de control al calității din cadrul QIAGEN utilizează testarea la eliberare a kiturilor funcționale pentru fiecare lot de kituri în parte. Prin urmare, nu amestecați reactivi din loturi de kituri diferite și nu combinați reactivi individuali din loturi diferite de reactivi.

### Procedură

Pentru procedura manuală cu o microcentrifugă, urmați etapele ‎1–‎15.

Această procedură poate fi automatizată în 3 versiuni diferite:

Elution volume (Volum de eluție): 100 µl complet automatizat (automatizare începând de la etapa ‎1)

Elution volume (Volum de eluție): 200 µl complet automatizat (automatizare începând de la etapa ‎1)

Liză manuală: parțial automatizată cu liză manuală realizată în afara aparatului și volume de eluție de 100-200 µl în trepte de câte 10 µl (automatizarea pornește după etapa ‎5)

- Pipetați 20 µl de QIAGEN Protease (QP) într-o eprubetă pentru liză (Lysis Tube, LT).

|  | Verificați data de expirare a proteazei reconstituite înainte de utilizare. |
| --- | --- |

- Adăugați 200 µl de probă de sânge în eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT).

- Adăugați 200 µl de Lysis Buffer (AL) în eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT), închideți capacul și omogenizați prin vortexare cu impulsuri timp de ≥15 s.

|  | Pentru a asigura o liză eficientă, este esențial ca proba și Lysis Buffer (AL) să fie amestecate bine pentru a se obține o soluție omogenă. |
| --- | --- |
|  | Deoarece Lysis Buffer (AL) are o viscozitate ridicată, asigurați-vă că adăugați volumul corect de Lysis Buffer (AL) prin pipetarea atentă și prin utilizarea unei pipete adecvate. |
|  | Nu adăugați QIAGEN Protease (QP) direct în Lysis Buffer (AL). |

- Incubați la 56 °C timp de 10 minute.

- Centrifugați eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT) timp de ≥5 secunde la viteză maximă pentru a îndepărta picăturile din interiorul capacului.

|  | Dacă liza manuală (pașii ‎1–5) a fost realizată în afara aparatului, următoarele etape (etapele ‎6–‎15) pot fi automatizate pe QIAcube Connect MDx utilizând protocolul pentru liză manuală. |
| --- | --- |

- Adăugați 200 µl de etanol (96-100 %) în eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT), închideți capacul și amestecați bine prin vortexare cu impulsuri timp de ≥15 s.

- Centrifugați eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT) timp de ≥5 secunde la viteză maximă pentru a îndepărta picăturile din interiorul capacului.

- Aplicați cu grijă întregul lizat de la etapa ‎7 în coloana rotativă QIAamp Mini fără a umezi marginea. Evitați atingerea membranei coloanei rotative QIAamp Mini cu vârful pipetei.

|  | Dacă procesați mai multe probe, deschideți câte o singură eprubetă pentru liză (Lysis Tube, LT) pe rând. |
| --- | --- |

- Închideți capacul coloanei rotative QIAamp Mini și centrifugați la aproximativ 6000 x g timp de 1 minut. Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini într-un tub de spălare (wash tube, WT) curat și aruncați tubul care conține filtratul.

|  | Dacă lizatul nu a trecut complet prin membrană după centrifugare la 6000 x g (8000 rpm), centrifugați din nou la viteză maximă (până la 20.800 x g) timp de 1 minut. |
| --- | --- |
|  | Dacă lizatul tot nu trece prin membrană în timpul centrifugării, aruncați proba și repetați izolarea și purificarea cu material de probă nou, începând de la etapa ‎1 de la pagina 28. |

- Deschideți cu grijă coloana rotativă QIAamp Mini și adăugați 500 µl de Wash Buffer 1 (AW1) fără a umezi marginea. Evitați atingerea membranei coloanei rotative QIAamp Mini cu vârful pipetei.

- Închideți capacul coloanei rotative QIAamp Mini și centrifugați la aproximativ 6000 x g timp de 1 minut. Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini într-un tub de spălare (wash tube, WT) curat și aruncați tubul care conține filtratul.

- Deschideți cu grijă coloana rotativă QIAamp Mini și adăugați 500 µl de Wash Buffer 2 (AW2) fără a umezi marginea. Evitați atingerea membranei coloanei rotative QIAamp Mini cu vârful pipetei.

- Închideți capacul coloanei rotative QIAamp Mini și centrifugați la viteză maximă (aproximativ 20.000 x g sau 14.000 rpm) timp de 1 minut. Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini într-un tub de spălare (wash tube, WT) curat și aruncați tubul care conține filtratul.

Centrifugați la viteză maximă (aproximativ 20.000 x g sau 14.000 rpm) timp de 3 minute pentru uscarea completă a membranei.

|  | Omiterea etapei de centrifugare în atmosferă uscată poate duce la inhibarea testului din aval. |
| --- | --- |

- Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini într-o eprubetă pentru eluție (Elution Tube, ET) nouă și aruncați tubul de spălare (wash tube, WT) care conține filtratul. Deschideți cu grijă capacul coloanei rotative QIAamp Mini și aplicați 50 până la 200 µl de Elution Buffer (AE) în centrul membranei.

|  | Este important să utilizați o eprubetă pentru eluție nouă, pentru a evita contaminarea cu soluții tampon de spălare reziduale care ar putea duce la inhibarea testului din aval. |
| --- | --- |
|  | Dozarea Elution Buffer (AE) în centrul membranei este importantă mai ales în cazul volumelor de eluție mai mici, pentru a asigura recuperarea optimă a acizilor nucleici și a Elution Buffer (AE). |

- Închideți capacul și incubați la temperatura camerei timp de 1 minut. Centrifugați la aproximativ 6000 x g (8000 rpm) timp de 1 minut pentru a elua ADN-ul.

|  | Orientați capacele eprubetelor pentru eluție în direcția opusă rotației rotorului (de exemplu, dacă rotorul se rotește în sensul acelor de ceasornic, orientați capacele în sens invers acelor de ceasornic). |
| --- | --- |
|  | În cazul tuturor procedurilor automatizate, scoateți eluatele din instrument imediat după finalizarea testării și depozitați-le corespunzător. |

## Protocol: Izolarea și purificarea ADN-ului genomic din probele de sânge utilizând un sistem de vid

Pentru izolarea și purificarea ADN-ului genomic din probe de sânge integral de 200 µl tratate cu EDTA sau citrat, utilizând un sistem de vid, cum ar fi sistemul de vid QIAvac 24 Plus.

### Informaţie importantă înainte de a începe

Procedura de mai jos oferă instrucțiuni pentru procesarea unei singure probe de sânge. Cu toate acestea, pe sistemul de vidare QIAvac 24 Plus pot fi procesate simultan până la 24 de probe.

### Operațiuni care trebuie executate înainte de începere

Aclimatizați probele de sânge la temperatura camerei și asigurați-vă că acestea sunt bine omogenizate.

Asigurați-vă că toți reactivii și toate coloanele rotative QIAamp Mini (în blistere închise) sunt aclimatizate la temperatura camerei.

Setați un bloc termic la 56 °C pentru utilizare în etapa ‎4.

Asigurați-vă că Wash Buffer 1 (AW1), Wash Buffer 2 (AW2) și QIAGEN Protease (QP) au fost preparate în conformitate cu instrucțiunile din „Prepararea reactivilor și a soluțiilor tampon” de la pagina 23.

Dacă s-a format un precipitat în Lysis Buffer (AL), dizolvați-l prin incubare la 56 °C.

Pentru a reduce la minimum contaminarea încrucișată, introduceți un conector VacConnector (VC) în fiecare adaptor Luer al sistemului de vidare.

Asigurați-vă că flaconul de deșeuri al sistemului de vidare este gol și că toate cuplajele sunt conectate corect.

Pentru detalii cu privire la funcționarea sistemului de vidare, în special cu privire la întreținere, consultați ghidul furnizat împreună cu acesta.

Procedurile de control al calității din cadrul QIAGEN utilizează testarea la eliberare a kiturilor funcționale pentru fiecare lot de kituri în parte. Prin urmare, nu amestecați reactivi din loturi de kituri diferite și nu combinați reactivi individuali din loturi diferite de reactivi.

### Procedură

- Pipetați 20 µl de QIAGEN Protease (QP) într-o eprubetă pentru liză (Lysis Tube, LT).

|  | Verificați data de expirare a proteazei reconstituite înainte de utilizare. |
| --- | --- |

- Adăugați 200 μl de probă de sânge în eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT).

- Adăugați 200 µl de Lysis Buffer (AL) în eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT), închideți capacul și omogenizați prin vortexare cu impulsuri timp de ≥15 s.

|  | Pentru a asigura o liză eficientă, este esențial ca proba și Lysis Buffer (AL) să fie amestecate bine pentru a se obține o soluție omogenă. |
| --- | --- |
|  | Deoarece Lysis Buffer (AL) are o viscozitate ridicată, asigurați-vă că adăugați volumul corect de Lysis Buffer (AL) prin pipetarea atentă și prin utilizarea unei pipete adecvate. |
|  | Nu adăugați QIAGEN Protease (QP) direct în Lysis Buffer (AL). |

- Incubați la 56 °C timp de 10 minute.

- Centrifugați eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT) timp de ≥5 secunde la viteză maximă pentru a îndepărta picăturile din interiorul capacului.

- Adăugați 200 µl de etanol (96-100 %) în eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT), închideți capacul și amestecați bine prin vortexare cu impulsuri timp de ≥15 s.

- Centrifugați eprubeta pentru liză (Lysis Tube, LT) timp de ≥5 secunde la viteză maximă pentru a îndepărta picăturile din interiorul capacului.

- Introduceți coloana rotativă QIAamp Mini în VacConnector (VC) în sistemul de vidare. Asigurați-vă că supapa principală de vid (dintre sistemul de vid și colectorul de vidare) și supapa cu capac filetat (de pe colectorul de vidare) sunt închise. Porniți pompa de vidare.

Aruncați tubul de spălare (wash tube, WT) (2 ml) în care este plasată coloana rotativă QIAamp Mini în blister.

Vidul se aplică numai sistemului de conectare (dacă este utilizat) și nu și colectorului de vidare.

- Aplicați cu grijă întregul lizat de la etapa ‎7 în coloana rotativă QIAamp Mini fără a umezi marginea. Evitați atingerea membranei coloanei rotative QIAamp Mini cu vârful pipetei.

|  | Dacă procesați mai multe probe, deschideți câte o singură eprubetă pentru liză (Lysis Tube, LT) pe rând. |
| --- | --- |

- Deschideți supapa principală de vid. După ce lizatul a fost aspirat prin coloana rotativă QIAamp Mini, închideți supapa principală de vid și deschideți supapa cu capac filetat de pe colectorul de vidare pentru a ventila colectorul. Închideți supapa cu capac filetat după ce vidul este eliberat din colector.

După închiderea supapei principale de vid, vidul se aplică numai sistemului de conectare (dacă este utilizat) și nu și colectorului de vidare.

|  | Utilizați supapa cu capac filetat a colectorului de vidare pentru eliberarea rapidă a vidului. |
| --- | --- |
|  | Dacă procesați mai multe coloane rotative QIAamp Mini simultan, recomandăm închiderea VacValve a fiecărei coloane, după ce lizatul a trecut, pentru a reduce durata acestei etape de vidare. |
|  | Dacă lizatul nu a trecut complet prin membrană după 10 minute, amplasați coloana rotativă QIAamp Mini într-un tub de spălare (wash tube, WT) curat, închideți capacul și centrifugați la 6000 x g (8000 rpm) timp de 3 minute sau până când lizatul a trecut complet. Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini într-un alt tub de spălare (wash tube, WT) curat și continuați cu etapa ‎10 al protocolului de la pagina 34. |
|  | Dacă lizatul tot nu trece prin membrană în timpul centrifugării, aruncați proba și repetați izolarea și purificarea cu material de probă nou, începând de la etapa ‎1 de la pagina 33. |

- Aplicați 750 µl de Wash Buffer 1 (AW1) în coloana rotativă QIAamp Mini, fără a umezi marginea. Evitați atingerea membranei coloanei rotative QIAamp Mini cu vârful pipetei. Lăsați deschis capacul coloanei și deschideți supapa principală de vid. După ce Wash Buffer 1 (AW1) a fost aspirată prin coloana rotativă QIAamp Mini, închideți supapa principală de vid și deschideți supapa cu capac filetat pentru a ventila colectorul. Închideți supapa cu capac filetat după ce vidul este eliberat din colector.

- Aplicați 750 µl de Wash Buffer 2 (AW2) în coloana rotativă QIAamp Mini, fără a umezi marginea. Evitați atingerea membranei coloanei rotative QIAamp Mini cu vârful pipetei. Lăsați deschis capacul coloanei și deschideți supapa principală de vid. După ce Wash Buffer 2 (AW2) a fost aspirată prin coloana rotativă QIAamp Mini, închideți supapa principală de vid și deschideți supapa cu capac filetat pentru a ventila colectorul. Închideți supapa cu capac filetat după ce vidul este eliberat din colector.

- Închideți capacul coloanei rotative QIAamp Mini, îndepărtați-l din sistemul de vidare și aruncați VacConnector (VC). Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini într-un tub de spălare (wash tube, WT) curat și centrifugați la viteză maximă (aproximativ 20.000 x g sau 14.000 rpm) timp de 3 minute pentru uscarea completă a membranei.

|  | Omiterea etapei de centrifugare în atmosferă uscată poate duce la inhibarea testului din aval. |
| --- | --- |

- Amplasați coloana rotativă QIAamp Mini într-o eprubetă pentru eluție (Elution Tube, ET) nouă și aruncați tubul de spălare (wash tube, WT) care conține filtratul. Deschideți cu grijă capacul coloanei rotative QIAamp Mini și aplicați 50 până la 200 µl de Elution Buffer (AE) în centrul membranei.

|  | Este important să utilizați o eprubetă pentru eluție (Elution Tube, ET) nouă, pentru a evita contaminarea cu soluții tampon de spălare reziduale care ar putea duce la inhibarea testului din aval. |
| --- | --- |
|  | Dozarea Elution Buffer (AE) în centrul membranei este importantă mai ales în cazul volumelor de eluție mai mici, pentru a asigura recuperarea optimă a acizilor nucleici și a Elution Buffer (AE). |

- Închideți capacul și incubați la temperatura camerei timp de 1 minut. Centrifugați la 6000 x g (8000 rpm) timp de 1 minut pentru a elua ADN-ul.

|  | Orientați capacele eprubetelor pentru eluție (Elution Tube, ET) în direcția opusă rotației rotorului (de exemplu, dacă rotorul se rotește în sensul acelor de ceasornic, orientați capacele în sens invers acelor de ceasornic). |
| --- | --- |
|  | Urmați procedura de întreținere pentru sistemul de vidare, după realizarea acestui protocol (pentru mai multe detalii, consultați ghidul furnizat împreună cu sistemul de vidare). |

# Controlul calității

În conformitate cu sistemul de management al calității certificat ISO al QIAGEN, fiecare lot de QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit este testat pentru specificațiile prestabilite, pentru a asigura calitatea constantă a produsului.

# Limitări

Performanța sistemului a fost stabilită utilizând sânge integral pentru izolarea ADN-ului genomic.

Informații despre utilizarea QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit pot fi găsite în secțiunea „Descrierea și principiul”. Procedura automatizată este detaliată în secțiunea „Protocol: Izolarea și purificarea ADN-ului genomic din probele de sânge utilizând o microcentrifugă/purificare automatizată pe QIAcube Connect MDx”.

Validarea performanței sistemului pentru orice proceduri utilizate în laborator care nu fac obiectul studiilor performanței efectuate de QIAGEN constituie răspunderea utilizatorului.

Pentru a reduce la minimum riscul de impact negativ asupra rezultatelor de diagnostic, trebuie utilizate substanțe de control adecvate pentru aplicațiile din aval. Pentru validarea ulterioară, se recomandă ghidul „Conferinței Internaționale pentru Armonizarea Reglementărilor Tehnice (ICH) din ICH Q2(R1) Validation of Analytical Procedures: Text And Methodology (Validarea procedurilor analitice: text și metodologie).

Orice rezultate de diagnostic care sunt generate trebuie interpretate în coroborare cu alte rezultate clinice sau de laborator.

# Caracteristici de performanță

- Caracteristicile de performanță aplicabile pot fi găsite în fila „Resources” (Resurse) pe pagina produsului, la adresa www.qiagen.com.

# Ghid de depanare

Acest ghid de depanare poate fi util pentru rezolvarea oricăror probleme care pot apărea. Pentru informații suplimentare, a se vedea și pagina „Întrebări frecvente” din cadrul Centrului nostru pentru Asistență Tehnică: www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx. Cercetătorii din cadrul Serviciilor tehnice QIAGEN vă stau întotdeauna la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebări pe care le aveți despre informațiile și/sau protocoalele din acest ghid sau probă, precum și despre tehnologiile de prelevare și testare (pentru datele de contact, vizitați www.qiagen.com).

|  | Comentarii și sugestii |
| --- | --- |
| Manipularea generală |  |
| - Înfundarea vârfurilor de pipetă în timpul transferului de probe | Omogenizați bine probele de sânge (de exemplu, prin răsturnarea de mai multe ori a tuburilor) înainte de transferul probei. Probele congelate trebuie decongelate rapid, într-o baie de apă la 37 °C, cu o ușoară agitare pentru a asigura amestecarea temeinică, apoi trebuie aduse la temperatura camerei (15–25 °C) înainte de începerea procedurii. Încercați să evitați cheagurile de sânge în probe și transferați proba fără cheaguri. Crioprecipitatele formate în timpul decongelării probelor congelate vor colmata membrana coloanei rotative QIAamp Mini sau pot cauza probleme în timpul procedurii automatizate. |
| - Coloană rotativă QIAamp Mini înfundată | Fluxul de lucru pentru centrifugare: Dacă lizatul nu a trecut complet prin membrană după centrifugare la 6000 x g (8000 rpm), centrifugați din nou la viteză maximă (până la 20.800 x g) timp de 1 minut. Dacă lizatul tot nu trece prin membrană în timpul centrifugării, aruncați proba și repetați izolarea și purificarea cu material de probă nou, începând de la etapa 1. Fluxul de lucru cu vid: Dacă se reduce debitul, timpul de vidare poate fi prelungit. Alternativ, închideți VacValve, dacă este utilizată, și scoateți cu grijă ansamblul VacConnector–VacValve din coloana rotativă QIAamp Mini, fără a pierde lizat. Scoateți coloana rotativă QIAamp Mini din colectorul de vidare, introduceți-o într-o eprubetă de spălare de 2 ml și centrifugați-o la viteză maximă până când proba trece complet prin membrană. Înlocuiți ansamblul VacConnector−VacValve care conține lizatul rămas. Porniți pompa de vidare, deschideți supapa VacValve și continuați să încărcați lizatul rămas. Repetați procedura de mai sus în cazul în care coloana rotativă QIAamp Mini continuă să se înfunde. Dacă lizatul tot nu trece prin membrană în timpul centrifugării, aruncați proba și repetați izolarea și purificarea cu material de probă nou, începând de la etapa 1. Informații generale Crioprecipitatele s-ar fi putut forma din cauza congelării și decongelării repetate. Acestea pot bloca coloana rotativă QIAamp Mini. Nu utilizați probe de sânge care au fost congelate și decongelate de mai mult de 3 ori. Probele congelate trebuie decongelate rapid, într-o baie de apă la 37 °C, cu o ușoară agitare pentru a asigura amestecarea temeinică, apoi trebuie aduse la temperatura camerei (15–25 °C) înainte de începerea procedurii. |
| - S-a format precipitat în Lysis Buffer (AL) | Dizolvați prin incubare în Lysis Buffer (AL) la 56 °C. |
| - Volume de eluție variabile | Volumul de eluat recuperat depinde de natura probei. Din cauza resturilor de Elution Buffer (AE), reținute de membrana coloanei rotative după centrifugare, volumul de eluat recuperat poate fi mai mic decât volumul soluției tampon de eluție aplicat coloanei. Aplicați Elution Buffer (AE) în centrul membranei. Dozarea Elution Buffer (AE) în centrul membranei este importantă mai ales în cazul volumelor de eluție mai mici, pentru a asigura recuperarea optimă a acizilor nucleici și a Elution Buffer (AE). |
| - Nu se atinge o presiune a vidului de aprox. 800−900 mbar | Colectorul de vidare nu este închis ermetic. Apăsați pe capacul colectorului de vidare după pornirea vidului. Verificați dacă este atinsă presiunea vidului. Garnitura capacului QIAvac s-a uzat. Verificați vizual garnitura de etanșare a colectorului și înlocuiți-o dacă este necesar. VacValves s-au uzat. Scoateți toate VacValves și introduceți VacConnectors (VC) direct în prelungitoarele Luer. Introduceți coloanele rotative QIAamp Mini în VacConnectors (VC), închideți capacul coloanelor și porniți vidul. Verificați dacă este atinsă presiunea vidului. Înlocuiți VacValves, dacă este necesar. Racordul la pompa de vidare prezintă scurgeri. Închideți toate prelungitoarele Luer cu capace Luer și porniți pompa de vidare. Verificați dacă presiunea vidului este stabilă după pornirea pompei (și închiderea supapei Vacuum Regulator). Schimbați racordurile dintre pompă și colectorul de vidare, dacă este necesar. În cazul în care presiunea vidului nu este încă atinsă, înlocuiți pompa de vidare cu una mai puternică. |
| - Pentru probleme în fluxul de lucru automatizat | Consultați Manualul de utilizare QIAcube Connect MDx (care poate fi găsit sub fila Resource (Resurse) a paginii produsului, la adresa www.qiagen.com). |
| Low DNA yield (Rezultat ADN redus) |  |
| - Liză incompletă a probelor | Dacă QIAGEN Protease (QP) a fost supusă la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp, își poate pierde din activitate. Repetați procedura folosind probe noi și QIAGEN Protease (QP) proaspătă. Asigurați-vă că dizolvați QIAGEN Protease (QP) cu Protease Solvent (PS), în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. Pentru a evita formarea de spumă, amestecați prin răsturnarea flaconului de mai multe ori. Asigurați-vă că QIAGEN Protease (QP) s-a dizolvat complet. Nu adăugați QIAGEN Protease (QP) direct în Lysis Buffer (AL). Pentru a asigura o liză eficientă, este esențial ca proba și Lysis Buffer (AL) să fie amestecate bine pentru a se obține o soluție omogenă. Deoarece Lysis Buffer (AL) are o viscozitate ridicată, asigurați-vă că adăugați volumul corect de Lysis Buffer (AL) prin pipetarea atentă și prin utilizarea unei pipete adecvate. |
| - Utilizarea unui procentaj scăzut de etanol în loc de 96-100 % | Repetați procedura de purificare cu probe noi și etanol 96-100%. Nu utilizați alcool denaturat, care conține alte substanțe, precum metanol sau metiletilcetonă. |
| - Soluție tampon AW1 sau AW2 preparată incorect | Asigurați-vă că Buffer AW1 și Buffer AW2 concentrate au fost diluate cu volumul corect de etanol 96-100 % și au fost omogenizate prin răsturnarea flaconului de mai multe ori, înainte de a începe procedura. |
| - Probele de sânge nu au fost depozitate corect | Rezultatul și calitatea ADN-ului purificat depind de condițiile de depozitare a sângelui. Probele de sânge mai proaspete pot genera rezultate mai bune. Pentru o depozitare pe termen scurt, de maximum 10 zile, recomandăm depozitarea la 2-8 °C. Cu toate acestea, pentru aplicațiile care necesită o dimensiune maximă a fragmentului, cum ar fi metoda Southern-blot, recomandăm depozitarea la 2-8 °C timp de maximum 3 zile, deoarece, după această perioadă, vor apărea niveluri reduse de degradare a ADN-ului. Pentru depozitare pe termen lung (peste 10 zile), recoltați sânge în eprubete care conțin un anticoagulant standard (de preferință EDTA, dacă este necesar ADN cu masă moleculară mare) și depozitați la -20 sau -80 °C. |
| - Probele de sânge congelate nu au fost omogenizate corect după decongelare | Probele congelate trebuie decongelate rapid, într-o baie de apă la 37 °C, cu o ușoară agitare pentru a asigura amestecarea temeinică, apoi trebuie aduse la temperatura camerei (15–25 °C) înainte de începerea procedurii. |
| ADN-ul nu se comportă bine în reacțiile din aval |  |
| - ADN-ul lipsește din eluție sau este prezent într-o cantitate prea mică | Consultați „Low DNA yield” (Rezultat ADN redus) de mai sus pentru posibile motive. Măriți cantitatea de eluat adăugată în reacție, dacă este posibil. |
| - Volum de eluție necorespunzător utilizat | Determinați volumul maxim de eluat, adecvat pentru aplicația dumneavoastră din aval. Reduceți sau măriți corespunzător volumul de eluat adăugat în aplicația din aval. Volumul de eluție poate fi adaptat în mod proporțional. Eluția cu volume mai mici de Buffer AE duce la concentrații mai mari de acid nucleic, dar poate avea un rezultat total mai mic. |
| - Insuficient ADN utilizat | Cuantificați ADN-ul purificat prin măsurarea spectrofotometrică a absorbanței la 260 nm. |
| - ADN în exces utilizat | ADN-ul în exces poate inhiba unele reacții enzimatice. Cuantificați ADN-ul purificat prin măsurarea spectrofotometrică a absorbanței la 260 nm. |
| - Transfer potențial de inhibitori | Asigurați-vă că efectuați etapa de centrifugare uscată înainte de eluție, pentru a preveni potențiala inhibare a testului din aval. Este important să utilizați o eprubetă pentru eluție (Elution Tube, ET) nouă, pentru a evita contaminarea cu soluții tampon de spălare reziduale care ar putea duce la inhibarea testului din aval. |

# Simboluri

În instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj și pe etichete pot apărea următoarele simboluri:

| Simbol | Definiția simbolului |
| --- | --- |
| <N> | Conține reactivi suficienți pentru <N> reacții |
|  | Data de expirare |
|  | Acest produs îndeplinește cerințele Regulamentului european 2017/746 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. |
|  | Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro |
|  | La sosire |
|  | Deschideți la livrare; depozitați coloanele rotative QIAamp Mini la 2–8 °C |
|  | Număr de catalog |
|  | Număr de lot |
|  | Număr de material (adică eticheta componentei) |
|  | Componente |
|  | Conține |
|  | Număr |
|  | Numărul global de articol comercial (GTIN) |
| Rn | R reprezintă revizuirea Instrucțiunilor de utilizare, iar n este numărul revizuirii |
|  | Limită de temperatură |
|  | Producător |
|  | Consultați instrucțiunile de utilizare |
|  | Volum |
| ––– | Notați data curentă după adăugarea etanolului în flacon |
|  | Adăugare |
|  | Liofilizat |
|  | A se reconstitui în |
|  | Etanol |
|  | Clorhidrat de guanidină |
|  | Subtilizină |
|  | Duce la |
|  | Consultați instrucțiunile de utilizare |
|  | Notă importantă |
|  | Identificator unic dispozitiv |

# Informații pentru comandă

| Produs |  | Cuprins | Nr. cat. |
| --- | --- | --- | --- |
| QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit (50) |  | Pentru 50 de preparări: Coloane rotative QIAamp Mini, soluții tampon, reactivi, tuburi, VacConnectors | 61104 |
| Produse asociate |  |  |  |
| QIAcube Connect MDx* | Instrument și 1 an garanție pentru componente și manoperă |  | 9003070 |
| Accesorii |  |  |  |
| QIAvac 24 Plus† |  | Colector de vidare pentru procesarea a 1–24 de coloane rotative: include QIAvac 24 Plus Vacuum Manifold, dopuri Luer, cuplaje rapide | 19413 |
| Vacuum Pump (230 V, 50 Hz)† |  | Pompă de vid universală (capacitate 34 litri/min, vid absolut 8 mbar) | 84020 |
| VacConnectors (500)† |  | 500 de conectori de unică folosință pentru utilizare cu coloane de centrifugare QIAamp pe conectori Luer | 19407 |
| VacValves (24) |  | 24 de supape pentru utilizare cu QIAvac 24 și QIAvac 24 Plus | 19408 |
| Vacuum Regulator |  | Pentru utilizare cu colectoarele QIAvac | 19530 |
| QIAvac Connecting System |  | Sistem de conectare a colectorului de vidare la pompa de vid: include tavă, flacoane de deșeuri, tubulatură, cuplaje, supapă, manometru și 24 de VacValves | 19419 |
| Rotor Adapters (10 x 24) |  | Pentru 240 de preparări: 240 de adaptoare de rotor de unică folosință și 240 de eprubete pentru eluție (1,5 ml); pentru utilizare cu QIAcube Connect MDx | 990394 |
| Rotor Adapter Holder |  | Suport pentru 12 adaptoare de rotor de unică folosință; pentru utilizare cu QIAcube Connect MDx | 990392 |
| Sample Tubes CB (2 ml) |  | 1000 de tuburi conice cu capac filetat, fără bază cu guler (2 ml) pentru utilizare cu QIAcube Connect MDx | 990382 |
| Shaker Rack Plugs |  | Dopuri pentru suportul agitatorului (12) | 9017854 |
| Reagent Bottles, 30 ml (6) |  | Flacoane de reactivi (30 ml) cu capace; pachet de 6; pentru utilizare cu QIAcube Connect MDx | 990393 |
| Filter-Tips, 1000 µl (1024) |  | Vârfuri cu filtru de unică folosință, încărcate în stative; (8 x 128). Pentru utilizare cu QIAcube Connect MDx | 990352 |
| Filter-Tips, 1000 µl, wide-bore (1024) |  | Vârfuri cu filtru de unică folosință, cu diametru larg, încărcate în stative; (8 x 128); nu sunt necesare pentru toate protocoalele. Pentru utilizare cu QIAcube Connect MDx | 990452 |
| Filter-Tips, 200 µl (1024) |  | Vârfuri cu filtru de unică folosință, încărcate în stative; (8 x 128). Destinate utilizării cu QIAcube Connect MDx și cu instrumentele QIAsymphony SP/AS | 990332 |

*	QIAcube Connect MDx nu este disponibil în toate țările. Pentru detalii suplimentare, contactați Serviciile tehnice QIAGEN.

†	Pentru utilizare cu protocoale cu vid.

Pentru informații actualizate privind licențele și clauzele de declinare a răspunderii specifice produselor, consultați instrucțiunile de utilizare ale kitului QIAGEN respectiv. Instrucțiunile de utilizare pentru kiturile QIAGEN sunt disponibile pe www.qiagen.com sau pot fi solicitate de la Serviciile tehnice QIAGEN sau de la distribuitorul dumneavoastră local.

# Istoricul revizuirilor documentului

| Revizuire | Descriere |
| --- | --- |
| R1, iunie 2022 | - Versiunea 3, ediția 1 S-a actualizat la versiunea 3 a kitului pentru îndeplinirea cerințelor Regulamentului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro S-a actualizat secțiunea „Descrierea și principiul” Actualizarea secțiunilor Materiale furnizate (adăugarea ingredientelor active) și Materiale necesare care nu sunt furnizate Actualizarea secțiunii Avertismente și precauții (adăugarea informațiilor pentru situații de urgență și a secțiunii Eliminarea) S-a actualizat secțiunea „Depozitarea și manipularea reactivilor” S-a actualizat secțiunea „Recoltarea, depozitarea și manipularea specimenelor” Actualizarea secțiunilor Note importante și Procedură Actualizare secțiunii Limitări S-a actualizat secțiunea „Caracteristici de performanță” S-a actualizat secțiunea „Simboluri” Actualizarea secțiunii Informații pentru comandă |

Această pagină a fost lăsată liberă în mod intenţionat

Acord de licență limitată pentru QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit

Utilizarea acestui produs înseamnă acceptarea următorilor termeni de către orice cumpărător sau utilizator al produsului:

1.	Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu protocoalele furnizate împreună cu produsul şi prezentul ghid şi doar împreună cu componentele incluse în panel. QIAGEN nu acordă nicio licență pentru niciuna dintre proprietățile sale intelectuale în vederea utilizării sau încorporării componentelor incluse în acest panou cu orice componentă care nu este inclusă în acest panou, dacă nu este precizat astfel în protocoalele furnizate împreună cu produsul, în prezentul ghid și în protocoalele suplimentare disponibile la adresa www.qiagen.com. Unele dintre aceste protocoale suplimentare au fost furnizate de utilizatorii QIAGEN pentru utilizatorii QIAGEN. Aceste protocoale nu au fost testate riguros sau optimizate de QIAGEN. QIAGEN nu le garantează și nici nu asigură faptul că acestea nu încalcă drepturile terților.

2.	În afară de licenţele acordate în mod explicit, QIAGEN nu garantează sub nicio formă că acest panou şi/sau utilizarea (utilizările) acestuia nu încalcă drepturile terţilor.

3.	Acest panou şi componentele sale sunt licenţiate pentru o singură utilizare și nu pot fi reutilizate, recondiționate sau revândute.

4.	QIAGEN declină în mod specific orice licențe, explicite sau implicite, altele decât cele declarate în mod explicit.

5.	Cumpărătorul şi utilizatorul panoului acceptă să nu ia măsuri şi să nu permită niciunei persoane să ia măsuri care ar putea conduce la sau facilita oricare dintre acţiunile interzise prezentate mai sus. QIAGEN poate pune în aplicare interdicţiile din acest Acord de licenţă limitată în orice instanţă şi va recupera toate costurile anchetelor şi cheltuielile de judecată, inclusiv onorariile avocaţilor, în orice acţiune pentru aplicarea acestui Acord de licenţă limitată sau a oricăruia dintre drepturile sale de proprietate intelectuală legate de panou şi/sau componentele acestuia.

Pentru clauzele de licență actualizate, consultați www.qiagen.com.

Mărci comerciale: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAamp®, QIAcube® (QIAGEN Group); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co. KG).

Jun-2022 HB-3030-001 1127543 © 2022 QIAGEN, toate drepturile rezervate.

Pentru comenzi www.qiagen.com/shop ¦ Suport tehnic support.qiagen.com ¦ Site web www.qiagen.com

Nu utilizați alcool denaturat, care conține alte substanțe, precum metanol sau metiletilcetonă.

Pentru a vă asigura că probele sunt procesate în mod corespunzător în timpul procedurii QIAamp DSP DNA Blood Mini, recomandăm cu insistență ca instrumentele (de exemplu, pipetele și blocurile termice) să fie verificate și calibrate în conformitate cu recomandările producătorilor.

Pentru a vă asigura că probele sunt procesate în mod corespunzător în timpul procedurii QIAamp DSP DNA Blood Mini, recomandăm cu insistență ca instrumentele (de exemplu, pipetele și blocurile termice) să fie verificate și calibrate în conformitate cu recomandările producătorilor.